標  準  作  業  程  序

| 程序標題 | 『HACH SENSION1 pH檢測』標準作業程序 | 程序編號 | SOP01－01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 淨水場 | 制訂日期 | 93年12月1日 | 版本編號 | 1 | 第 | 1 | 頁 | 共 | 1 | 頁 |
| 目的：作為水樣中pH之測定。 檢測步驟： 每日使用前依標準校正程序完成校正 （詳SOP02－01） ↓ ❶按下鍵，啟動電源 ❷以純水將電極洗淨並拭乾 ↓ ❸將電極放入 待測水樣中 ↓ ➍按下鍵，等待穩定（即Stabilizing…..消失） ↓ ❺穩定後，讀取測值 ↓ ❻重復③～⑤步驟，測下一樣品 ↓ ❼測量完成後按下鍵，關機 ↓ ❽以純水將電極洗淨並拭乾， 放入浸泡液保存 二、注意事項： 電極切勿乾放，使用完畢務必將電極棒置於浸泡液中保存，以維持電極棒使用壽命。 如電極反應遲緩，則可以pH4浸泡後再校正使用，因pH4屬酸性可略為分解蛋白質類油膜的附著。 |

# Text boxes

供02-19-3