標  準  作  業  程  序

| 程序標題 | 『HACH 2100P 濁度計檢測』標準作業程序 | 程序編號 | SOP01－03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 淨水場 | 制訂日期 | 94年1月 1日 | 版本編號 | 1 | 第 | 1 | 頁 | 共 | 1 | 頁 |
| 目的：作為水樣中濁度值之測定。 檢測步驟： 完成每日使用前校正程序 【詳注意事項2】 ↓ ❶將混合均勻水樣加入乾淨之測試瓶至標線（約15 ml） ↓ ❷用拭鏡紙將瓶身擦乾淨 ↓ ❸滴一滴矽油於瓶身，並用油布塗抹均勻、乾淨 ↓ ➍放入樣品槽，合上蓋子 ↓ ❺按下鍵，等待顯示測值（螢幕顯示〝- - -〞） ↓ ❻顯示測值，讀取讀數 注意事項： 每日使用前校正的數據若超出範圍，則需依標準校正程序校正後方可使用。 每日使用前校正程序：按順序分別將3個固態標準品0-10NTU、0-100 NTU、 0-1000 NTU放入樣品槽，按〝READ〞鍵讀取讀數，數值需在其範圍間，若超出則需依【SOP02－03】步驟再校正。 測試瓶放入樣品槽時，瓶身〝菱形圖樣〞需朝正前方對準儀器上的標線。 測試瓶不可長時間放在樣品槽內，以免彈簧失效。 測試瓶表面應保持清潔及平滑，以避免誤差。 避免在陽光下操作。 量測前，應將水樣混合均勻避免水樣中懸浮固體物沉澱，且不可有氣泡，以避免誤差。 在每次檢測完畢後，均應立即以純水將瓶子洗淨，以免造成之後檢測的誤差。 |

# Text boxes

供02-19-6