標  準  作  業  程  序

| 程序標題 | 『HACH sensION3 pH校正』標準作業程序 (備品) | 程序編號 | SOP02－02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 太湖淨水場 | 制訂日期 | 94年1月1日 | 版本編號 | 1 | 第 | 1 | 頁 | 共 | 1 | 頁 |
| 校正步驟： ❶按下鍵，啟動電源（必要時按鍵，切換至pH模式） ↓ ❷按下鍵，螢幕顯示〝CAL〞及〝STANDARD 1〞 ↓ ❸以純水將電極洗淨並拭乾，放入第一個標準液中 （如pH7.00標準液） ↓ ➍按下鍵，等待穩定（即Stabilizing…..消失） ↓ ❺穩定後，螢幕改顯示〝STANDARD 2〞 ↓ ❻以純水將電極洗淨並拭乾，放入第二個標準液中 （如pH4.00標準液） ↓ ❼按下鍵，等待穩定（即Stabilizing…..消失） ↓ ❽穩定後，螢幕改顯示〝STANDARD 3〞 ↓ ❾重復⑦～⑧步驟，進行第三個標準液的校正 （或按鍵只做2點校正） ↓ ❿螢幕顯示〝斜率〞及〝Store ？〞 ↓ ⑪按下鍵，完成校正 （或按鍵，取消校正） 二、注意事項： 需於每日使用前校正一次。 標準液每三日作一次更新。 將電極放入校正液進行校正時，不要攪拌電極。 |

# Text boxes

供02-19-12