標  準  作  業  程  序

| 程序標題 | 『HACH 2100P 濁度計校正』標準作業程序 | 程序編號 | SOP02－03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 淨水場 | 制訂日期 | 94年1月1日 | 版本編號 | 1 | 第 | 1 | 頁 | 共 | 1 | 頁 |
| 一、校正步驟： ❶按下鍵，啟動電源 ↓ ❷按下鍵，此時螢幕顯示〝CAL〞及〝S0〞 ↓ ❸將〝＜0.1NTU標準品〞放入樣品槽，合上蓋子 ↓ ➍ 按下鍵，螢幕上讀數從60跳至0 ↓ ❺顯示〝S1〞及〝20.00〞後，將〝20NTU標準品〞放入樣品槽，合上蓋子 ↓ ❻按下鍵，螢幕上讀數從60跳至0 ↓ ❼顯示〝S2〞及〝100.00〞，將〝100NTU標準品〞放入樣品槽，合上蓋子 ↓ ❽按下鍵，螢幕上讀數從60跳至0 ↓ ❾顯示〝S3〞及〝800.00〞後，〝800NTU標準品〞放入樣品槽，合上蓋子 ↓ ❿按下鍵，螢幕上讀數從60跳至0 ↓ 按下鍵 完成校正 注意事項： 每三個月需校正一次或於使用每日校正標準品校正其值有偏差時校正。 將標準品放入樣品槽前，滴一滴矽油於瓶身，並用絨布塗抹均勻、擦乾淨。 測試瓶放入樣品槽時，瓶身〝菱形圖樣〞需朝正前方對準儀器上的標線。 原則由淨水輔導人員負責進行例行性校正。 |

# Text boxes

供02-19-14