標  準  作  業  程  序

| 程序標題 | 『餘氯校正』標準作業程序（Model：46700－00） (備品) | 程序編號 | SOP02－05 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 淨水場 | 制訂日期 | 94年1月1日 | 版本編號 | 1 | 第 | 1 | 頁 | 共 | 1 | 頁 |
| 校正步驟： 準備空白瓶組及校正瓶組 ↓ ❶選擇適當測試範圍 ↓ ❷再同時按下及鍵，至顯示〝CAL〞再放開 ↓ ❸將空白組放入樣品槽，合上蓋子 ↓ ➍按下鍵，顯示〝──〞及1.60（或1.6） ↓ ❺按（▲）（▼）取調整螢幕數字，至與校正液吻合 ↓ ❻再同時按下及鍵，至螢幕顯示〝STD〞再放開 ↓ ❼將校正瓶組放入樣品瓶槽，合上蓋子 ↓ ❽按下鍵 完成校正 二、注意事項： 空白瓶組加入去離子水或純水，校正瓶組加入校正標準液，加至瓶身10ml標準線。 使用前先確定測範圍，低範圍螢幕顯示〝0.00〞，高範圍螢幕顯示〝0.0〞。 選擇測試範圍的方式為：同時按下及鍵，一秒後，放開鍵，鍵繼續按住，直到螢幕出現〝HI〞或〝LO〞，要測低範圍在顯示〝LO〞時放開鍵，反之，要測高範圍則在顯示〝HI 〞時，再放開鍵。 瓶組放入樣品時，瓶身〝菱形圖樣〞需朝正前方對準儀器上的標線。 原則由淨水輔導或檢驗人員負責校正。 |

# Text boxes

供02-19-15